## Daten und Auswertung
HaBu Hauck Prüftechnik GmbH
habu-prueftechnik.de
| Nutzerdaten: |  |  |  |  | Härtevergleichsplatte:
Prüfverfahren:
Firma: |  |  |  |  | Laststufe:
Ort: |  |  |  |  | DAkkS Nr. der HVP
Abteilung: |  |  |  |  | Datum der Kalibrierung
Prüfmaschine: |  |  |  |  | Härte der Prüfplatte:
PM Nr. : |  |  |  |  | Referenzeindruck D1:
Referenzeindruck D2:
Auswertung Härtemessung | [6 empty] | Auswertung Referenzeindruck
Prüfer | Datum | Mittelwert | Abw. % | Wiederhol-präzision | i.O. / n.i.O. |  | i.O. / n.i.O.

## Messwerte
| 0 |  |  | Sollwert: | 0 | [7 empty] | Referenzabdruck Dm: | 0 mm |  | 0
|  |  |  | Abweichung zulässig: | #VALUE! | [7 empty] | Abweichung zulässig: | 1 µm oder 1,25% | [6 empty] | Wiederhol
|  |  |  | Messwert zulässig: | #VALUE! | [13 empty] | Max | Min | Prä. Zul.
|  |  |  | Wiederholpräzision zulässig: | 0 HR | [12 empty] | Optische Kontrolle des Eindringkörpers | #VALUE! | #VALUE! | 0
Messwerte Härteprüfung | [11 empty] | Messwerte Referenzeindruck
Nr. | Datum | Prüfer | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | H̅ | Abw. b_rel % | Wiederhol- präzision % | i.O. / n.i.O. | d1 | d2 | D̅ | Abw. µm | Abw. % | i.O. / n.i.O. |  | MAX | MIN
1 | [20 empty] | Ja
Nein

## Information
Softwarestand:
11.2020 B.H.
Messblatt zur Dokumentation der periodischen Überprüfung einer Härteprüfmaschine nach DIN EN ISO
Diese Excel Datenmappe ist für die Dokumentation der Messwerte von der täglichen Überprüfung einer Härteprüfmaschine mittels Härtevergleichsplatten bestimmt.
Die verwendeten Berechnungen und Toleranzen gehen auf die z.Z. gültigen, folgenden, Normen zurück:
|  | DIN EN ISO 6506-1 und -2 |  | Metallische Werkstoffe - Härteprüfung nach Brinell
|  | DIN EN ISO 6507-1 |  | Metallische Werkstoffe - Härteprüfung nach Vickers
|  | DIN EN ISO 6508-1 und -2 |  | Metallische Werkstoffe - Härteprüfung nach Rockwell
Die Berechnungen in dieser Datenmappe würden von der HAUCK PRÜFTECHNIK GmbH nach besten Wissen und Gewissen erstellt.
Wir lehnen jede Haftung für eventuelle Fehler in dieser Software ab. Die Validierung der Berechnungen in dieser Datenmappe obliegt dem jeweiligen Anwender.
Bei Fragen oder Anmerkungen können Sie sich gerne an die Info@habu-prueftechnik.de wenden.
HaBu Hauck Prüftechnik GmbH
-Kalibrierlabor für Härtevergleichsplatten
|  |  | Im Weichlingsgarten 20a |  |  |  |  | -vor Ort Kalibrierung von Werkstoffprüfmaschinen
|  |  | 67126 Hochdorf- Assenheim |  |  |  |  | -Akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025
|  |  | www.habu-prueftechnik.de |  |  |  |  | -Kalibrierung nach DAkkS und ASTM
06231/407 5871
0
| Brinell |  |  |  |  | Rockwell | [6 empty] | Vickers |  | Ausgewähltes
| Verfahren |  |  |  |  | Verfahren | [6 empty] | Verfahren |  | Verfahren
Brinell | Kurzzeichen | Kugeldurchm. | Nennwert der | Beanspruchungsgrad |  | Härte- | Kurzzeichen | Art des | Vorkraft | Prüfzusatzkraft | Prüfgesamtkraft |  | Härtesymbol | Prüfkraft | 0 | A
Vickers | für die | D | Prüfkraft | 0,102*F/D^2 |  | skala | für die Härte | Eindringkörpers | F in N | Fl | F in N |  |  | F in N |  | B
Rockwell | Härte | mm | F in kN | N/mm^2 |  | A | HRA | Diamantkegel | 98.07 | 490,3 N | 588.4 |  | HV 0,01 | 0.09807 |  | C
| 10/3000 | 10 | 29.42 | 30 |  | B | HRB | Kugel 1,5875 mm | 98.07 | 882,6 N | 980.7 |  | HV 0,015 | 0.147 |  | D
| 10/1500 | 10 | 14.71 | 15 |  | C | HRC | Diamantkegel | 98.07 | 1373 N | 1471 |  | HV 0,025 | 0.2452 |  | E
| 10/1000 | 10 | 9.807 | 10 |  | D | HRD | Diamantkegel | 98.07 | 882,6 N | 980.7 |  | HV 0,05 | 0.4903 |  | F
| 10/500 | 10 | 4.903 | 5 |  | E | HRE | Kugel 3,175 mm | 98.07 | 882,6 N | 980.7 |  | HV 0,1 | 0.9807 |  | G
| 5/750 | 5 | 7.355 | 30 |  | F | HRF | Kugel 1,5875 mm | 98.07 | 490,3 N | 588.4 |  | HV 0,2 | 1.961 |  | H
| 5/250 | 5 | 2.452 | 10 |  | G | HRG | Kugel 1,5875 mm | 98.07 | 1373 N | 1471 |  | HV 0,3 | 2.942 |  | K
| 5/125 | 5 | 1.226 | 5 |  | H | HRH | Kugel 3,175 mm | 98.07 | 490,3 N | 588.4 |  | HV 0,5 | 4.903 |  | 15N
| 2,5/187,5 | 2.5 | 1.839 | 30 |  | K | HRK | Kugel 3,175 mm | 98.07 | 1373 N | 1471 |  | HV 1 | 9.807 |  | 30N
| 2,5/62,5 | 2.5 | 0.6129 | 10 |  | 15N | HR15N | Diamantkegel | 29.42 | 117,7 N | 147.1 |  | HV 2 | 19.61 |  | 45N
| 2,5/31,25 | 2.5 | 0.3065 | 5 |  | 30N | HR30N | Diamantkegel | 29.42 | 264,8 N | 294.2 |  | HV 3 | 29.42 |  | 15T
| 2,5/15,625 | 2.5 | 0.1532 | 3 |  | 45N | HR45N | Diamantkegel | 29.42 | 411,9 N | 441.3 |  | HV 5 | 49.03 |  | 30T
| 1/30 | 1 | 0.2942 | 30 |  | 15T | HR15T | Kugel 1,5875 mm | 29.42 | 117,7 N | 147.1 |  | HV 10 | 98.07 |  | 45T
| 1/10 | 1 | 0.09807 | 10 |  | 30T | HR30T | Kugel 1,5875 mm | 29.42 | 264,8 N | 294.2 |  | HV 20 | 196.1 |  | 5/20
| 1/5 | 1 | 0.04903 | 5 |  | 45T | HR45T | Kugel 1,5875 mm | 29.42 | 411,9 N | 441.3 |  | HV 30 | 294.2 |  | 5/40
[6 empty] | 5/20 | HR5/20 | Kugel 5mm | 98.07 | 98.03 | 196.1 |  | HV 50 | 490.3 |  | 10/40
[6 empty] | 5/40 | HR5/40 | Kugel 5mm | 98.07 | 294.23 | 392.3 |  | HV 100 | 980.7 |  | 10/60
[6 empty] | 10/40 | HR10/40 | Kugel 10mm | 98.07 | 294.23 | 392.3 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 10/60 | HR10/60 | Kugel 10mm | 98.07 | 490.33 | 588.4 |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
Verfahren
VICKERS
|  | mm | +-% HV |  |  | Verfahren | Härte HVP | F in N | dm der HVP | Abw. +- % | Max | Min
Abweichung zulässig |  | 0,02 bis <0,14 | 0,21/d+1,5 |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  | 0.14 | 3 |  |  |  |  | Text für Messw.--> | #N/A | Abw. +- HV
#N/A
Brinell
Abweichung zulässig |  | 6506-2:2019 |  |  |  | Härte HVP | Verfahren | F in kN | Bel.grad | Abw. Zul.+- % | Max | Min
|  | Bel.Grad 30 |  |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Tab.2 | Härte | r_rel % | Tab. 3 | Alles andere |  |  |  |  | Abw. Zul.+- HBW
|  | <250 | 3 |  | r_rel % |  |  |  |  | #N/A
|  | 250-450 | 2.5 |  | 3
|  | >450 | 2
Rockwell
|  | Skala | Härtebereich | sysAbw HR | wied. Präz. |  |  | Verfahren | Härte HVP |  | Max | Min | wiedPrä zul.
|  | A | 75 | 2 | <=0,02(100-Hm) oder 0,8 HR |  |  | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | 0
Abweichung zulässig |  | A | 75.01 | 1.5 | <=0,02(100-Hm) oder 0,8 HR
|  | B | 45 | 4 | <=0,04(130-Hm) oder 1,2 HR
|  | B | 80 | 3 | <=0,04(130-Hm) oder 1,2 HR |  |  | sysAbw. Zul. | wiedPrä1
|  | B | 80.01 | 2 | <=0,04(130-Hm) oder 1,2 HR |  |  | XX | XX
|  | C | 100 | 1.5 | <=0,02(100-Hm) oder 0,8 HR |  |  |  | wiedPrä2
|  | D | 70 | 2 | <=0,02(100-Hm) oder 0,8 HR |  |  |  | XX
|  | D | 70.01 | 1.5 | <=0,02(100-Hm) oder 0,8 HR
|  | E | 90 | 2.5 | <=0,04(130-Hm) oder 1,2 HR
|  | E | 90.01 | 2 | <=0,04(130-Hm) oder 1,2 HR
|  | F | 90 | 3 | <=0,04(130-Hm) oder 1,2 HR
|  | F | 90.01 | 2 | <=0,04(130-Hm) oder 1,2 HR
|  | G | 50 | 6 | <=0,04(130-Hm) oder 1,2 HR
|  | G | 75 | 4.5 | <=0,04(130-Hm) oder 1,2 HR
|  | G | 75.01 | 3 | <=0,04(130-Hm) oder 1,2 HR
|  | H | 130 | 2 | <=0,04(130-Hm) oder 1,2 HR
|  | K | 60 | 4 | <=0,04(130-Hm) oder 1,2 HR
|  | K | 80 | 3 | <=0,04(130-Hm) oder 1,2 HR
|  | k | 80.01 | 2 | <=0,04(130-Hm) oder 1,2 HR
|  | 15N | 100 | 2 | <=0,04(100-Hm) oder 1,2 HR
|  | 30N | 100 | 2 | <=0,04(100-Hm) oder 1,2 HR
|  | 45N | 100 | 2 | <=0,04(100-Hm) oder 1,2 HR
|  | 15T | 100 | 3 | <=0,06(100-Hm) oder 2,4 HR
|  | 30T | 100 | 3 | <=0,06(100-Hm) oder 2,4 HR
|  | 45T | 100 | 3 | <=0,06(100-Hm) oder 2,4 HR